第三部分：支气管激发试验测定标准

谢燕清1、宋元林2、孙兴国3、蒋雷服4、王惠妩5、李琦6、阙呈立7、韩江娜8、赵桂华9、杨文兰10、周明娟11、赵海涛12、梁斌苗13、刘志军14、汪涛15、高怡1、郑劲平1*

中华医学会呼吸病学分会肺功能专业组1广州医科大学附属第一医院广州呼吸疾病研究所（呼吸疾病国家重点实验室、呼吸疾病国家临床医学研究中心），2复旦大学附属中山医院呼吸科，3国家心血管病中心心肺功能检测中心，4 江苏省人民医院，5新疆医科大学第一附属医院，6 北京结核病胸部肿瘤研究所，7北京大学第一医院，8 北京协和医院，9河南省人民医院，10上海肺科医院，11广东省中医院，12沈阳军区总医院，13四川大学华西医院，14中南大学湘雅第二医院，15 华中科技大学同济医院

* 通讯作者：郑劲平（jpzhenggy@163.com）。广州医科大学附属第一医院广州呼吸疾病研究所（呼吸疾病国家重点实验室、呼吸疾病国家临床医学研究中心）， 广州510120

课题基金：十二五国家科技发展计划项目：呼吸系统疾病防治研究(No.2012BAI05B01)；十二五国家科技发展计划项目：临床医学研究协同网络建设示范应用研究(No.2013BAI09B09)

- 概述

支气管激发试验（bronchial provocation test或bronchial challenge test）是通过物理、化学、生物等人工刺激，诱发气道平滑肌收缩，然后借助肺功能指标的改变来判断支气管是否缩窄及其程度的方法，是测定气道高反应性（airway hyperresponsiveness，AHR或bronchial hyperresponsiveness，BHR）最常用、最准确的临床检查。目前，无论《全球哮喘防治创议（GINA）》[1]，还是中国的《支气管哮喘防治指南》[2]和《咳嗽的诊断与治疗指南》[3]都将支气管激发试验阳性列为不典型支气管哮喘或咳嗽变异型哮喘的重要诊断条件之一，亦是哮喘治疗效果评估的重要方法之一。

早在1873年，英国Blackleey首先进行了支气管激发试验；1975年美国Chai H[4]等用肺功能测定仪进行了支气管激发试验，并制定了相应的标准；1981年日本滝岛任[5]等采用气道反应性测定仪（Astograph）进行了支气管激发试验。20世纪80年代以来支气管激发试验得到了广泛的重视，将之应用于疾病研究和临床诊断，并趋向标准化和规范化。目前，加拿大胸科协会（CTS）[6]、美国胸科协会（ATS）[7]、欧洲呼吸协会（ERS）[8-9]均相继制订了支气管激发试验的操作指南；我国1997年《支气管哮喘防治指南》[10]的附录中，对支气管激发试验也作了介绍；其后，相关研究也日益增加[11-14]。

支气管激发试验按刺激因素的来源（见表1）可分为化学试剂激发试验、生物激发试验和物理激发试验等；按刺激的方法可分为吸入型激发试验和非吸入型激发试验；按激发试验的作用机制是否直接引起气道平滑肌的收缩，可分为直接激发试验和间接激发试验[15-19]。目前吸入型激发试验是最常用的激发方法。

表1  支气管激发试验的激发物

| 直接刺激 | 间接刺激 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 试剂 | 生理 | 生物 |
| 磷酸组织胺 | 心得安 | 运动 | 尘螨 |
| 胆碱类 | 一磷酸腺苷 | 高通气 | 花粉 |
| 乙酰甲胆碱、卡巴胆碱 | 焦亚硫酸盐 | 冷空气 | 动物皮毛 |
| 乙酰胆碱、甲酰胆碱 | 神经肽A | 渗透压 | 蟑螂 |
| 前列腺素（PG） | 缓激肽 | 高渗盐水 | 霉菌 |
| PGF2a，PGD2 | 速激肽 | 低渗盐水 | 豚草 |
| 白细胞三烯（LT） | 阿司匹林 | 蒸馏水 |  |
| LTC4、LTD4、LTE4 | 赖氨酸－阿司匹林 | 甘露醇粉剂 |  |
| 刺激性气体 |  |  |  |
| 二氧化硫（SO2）等 |  |  |  |

为了促进我国支气管激发试验技术的标准化、规范化，中华医学会呼吸病学分会肺功能专业组参照上述国内外指南的有关内容以及我国的研究实践，以目前我国最为常用的磷酸组织胺和乙酰甲胆碱支气管激发试验为重点，起草了本指南。

二、适应症与禁忌症

年长儿童[20-25]及老年人[26]与成人的气道反应性测定方法相似。本指南主要适用于≥6岁且配合良好的儿童和成人，不适用于婴儿、学龄前儿童和配合欠佳者。

（一）适应症

1. 临床疑诊为哮喘的患者

对临床症状不典型但疑诊为哮喘，特别是临床高度怀疑哮喘但支气管舒张试验阴性的患者，可以进行支气管激发试验检查；一般不用于临床已明确诊断的哮喘患者，尤其在急性发作期。不典型的哮喘症状主要包括：在吸入冷空气、运动、呼吸道感染、暴露于工作场所或吸入过敏原后可引起的喘息、呼吸困难、胸闷或咳嗽等症状。若支气管激发试验结果为阳性，表明气道反应性增高，有助于临床哮喘的诊断。

2. 慢性咳嗽查因的患者

引起慢性咳嗽的原因众多，常见的有：咳嗽变异型哮喘（CVA）、上气道咳嗽综合征（UACS）、嗜酸粒细胞性支气管炎（EB）、变应性咳嗽（AC）、胃食管反流性咳嗽（GERC）等。若支气管激发试验结果为阴性，表明无气道高反应性，有助于临床排除CVA的诊断[27-28]。

3. 反复发作性胸闷、呼吸困难患者

引起反复发作性胸闷、呼吸困难症状的原因众多，哮喘（包括胸闷变异型哮喘[29]）是常见原因之一。支气管激发试验有助于临床确诊或排除哮喘。

4. 对哮喘治疗效果的评估

哮喘患者经长期治疗后，症状和体征消失，肺通气功能正常，且持续很长一段时间仍能维持稳定，此时可进行气道反应性测定，若支气管激发试验结果为阴性，或气道高反应性程度减轻，可调整治疗方案，予以减药或停药。

5. 变应性鼻炎患者

变应性鼻炎与哮喘密切相关，常同时存在，或先后发生。部分变应性鼻炎患者存在气道高反应性的现象[30-32]，有可能发展为哮喘。通过支气管激发试验筛查出这部分患者，对于哮喘的预防和早期干预具有重要的指导作用。

6. 其它需要了解气道反应性的疾病。

（二）禁忌症

1. 绝对禁忌症

（1）曾有过致死性哮喘发作，或近三月内曾有因哮喘发作需机械通气治疗者

（2）对吸入的激发剂有明确的超敏反应；

（3）基础肺通气功能损害严重（第1秒用力呼气容积（FEV1）＜60%预计值或成人＜1L）；

（4）不能解释的荨麻疹；

（5）在过去的3个月内有心肌梗死或中风；

（6）没有控制的高血压（收缩压＞200mmHg，或舒张压＞100mmHg）；

（7）有其他不适宜用力通气功能检查的禁忌症（详见第二部分：肺量计测定）。

2. 相对禁忌症

（1）基础肺功能呈中度阻塞（FEV1＜70%预计值），但如严格观察并做好充足的准备，则FEV1＞60%预计值者仍可考虑予以激发试验；

（2）肺通气功能检查已诱发气道阻塞发生，在未吸入激发剂的状态下FEV1即下降＞20％；

（3）基础肺功能检查不能很好配合的受试者（肺功能基础值测定不符合质控要求）；

（4）近期呼吸道感染（＜4周）；

（5）哮喘发作或加重期；

（6）妊娠、哺乳妇女；

（7）正在使用胆碱酶抑制剂（治疗重症肌无力）的患者不宜做乙酰甲胆碱激发试验；正在使用抗组胺药物的患者不宜做组胺激发试验。

三、试验前准备

（一）吸入激发物的制备与储存

磷酸组织胺或乙酰甲胆碱现为临床上最为常用的激发剂，两者皆为干燥的晶体，需用稀释液稀释后才能用于吸入。稀释液常用生理盐水，因其等渗且配制容易，其缺点为略呈酸性（pH＜7.0）。蒸馏水（注射用水）因其为低渗溶液，可诱发气道痉挛而不宜作为稀释液。

不同的吸入方法需要配制的激发液浓度并不相同。如果采用手捏式雾化吸入法，磷酸组织胺或乙酰甲胆碱可配成浓度为3.125mg/ml、6.25mg/ml、25mg/ml和50mg/ml的溶液备用（见表2）；如果采用Cockcroft潮气呼吸法，磷酸组织胺或乙酰甲胆碱可配成浓度为0.03 mg/ml、0.06 mg/ml、0.125 mg/ml、0.25 mg/ml、0.5 mg/ml、1mg/ml、2mg/ml、4mg/ml、8mg/ml、16 mg/ml、32mg/ml的溶液备用（见表3）。不同浓度的激发液分别存储于不同的容器中，容器上应标明浓度与配制时间，置于4 ℃冰箱内保存，可用2周。使用前需从冰箱取出并在室温下放置30 min，温度过低会影响雾化量。组织胺有遇光分解的特性，应避光保存。乙酰甲胆碱结晶嗜水性很强，开封后应存储于有干燥剂的容器内。

表2  手捏式雾化吸入法激发液配制方法

| 取 | 加0.9%NaCl | 配制所得溶液 | 标签 |
| --- | --- | --- | --- |
| 激发剂 500mg | 10ml | 50mg/ml（5.0%） | A溶液 |
| A溶液 4ml | 4ml | 25mg/ml（2.5%） | B溶液 |
| B溶液 2ml | 6ml | 6.25mg/ml（0.6%） | C溶液 |
| C溶液 2ml | 2ml | 3.125mg/ml（0.3%） | D溶液 |

表3  Cockcroft潮气呼吸法激发液配制方法

| 取 | 加0.9%NaCl | 配制所得溶液 | 标签 |
| --- | --- | --- | --- |
| 激发剂 100mg | 6.25ml | 16mg/ml | A溶液 |
| A溶液 3ml | 3ml | 8mg/ml | B溶液 |
| B溶液 3ml | 3ml | 4mg/ml | C溶液 |
| C溶液 3ml | 3ml | 2mg/ml | D溶液 |
| D溶液 3ml | 3ml | 1mg/ml | E溶液 |
| E溶液 3ml | 3ml | 0.5mg/ml | F溶液 |
| F溶液 3ml | 3ml | 0.25mg/ml | G溶液 |
| G溶液 3ml | 3ml | 0.125mg/ml | H溶液 |
| H溶液 3ml | 3ml | 0.0625mg/ml | I溶液 |
| I 溶液 3ml | 3ml | 0.03125mg/ml | J溶液 |

（二）雾化吸入装置

1. 射流雾化器：射流雾化器采用压缩气体（如瓶装的压缩空气、氧气或电动压缩空气）作为气源，借助高速气体流过毛细管孔口并在孔口产生负压，将液体吸至管口并撞击，形成微细雾化颗粒（雾粒），亦称气溶胶。此类型雾化器仅需患者作潮气呼吸，易于掌握，无需其他呼吸动作配合，对年老、年幼及严重气促患者最为适用。

2. 手捏式雾化器：亦采用射流雾化原理，以手捏加压驱动雾化器产生雾液；操作者给药时应注意与患者吸气同步，以求达到最佳的吸入效果。常用的手捏式雾化器有De Velbiss 40雾化器或其仿造、改进型。材质为玻璃或塑料。释雾量每揿（0.0030±0.0005）ml，70%～80%雾粒直径＜5μm。操作较为简单，但需注意操作方法的准确性。

3. 超声雾化器

- 超声雾化器通过电流的转换使超声发生器发生高频振荡，经传导至液面振动产生雾粒。多数超声雾化产生之雾粒直径较小（1μm）、均匀而量大（相同时间内较射流雾化器释雾量大2～4倍），吸入时间过长可致气道湿化过度，对支气管哮喘或严重慢性阻塞性肺疾病患者并不合适。此外，超声作用也可能破坏某些激发物成分，尤其是生物激发物。但利用其释雾量大的特点，可用于高渗盐水、低渗盐水或蒸馏水吸入激发试验。

（三）雾化吸入的影响因素

- 雾化吸入是通过雾粒（携带激发试剂的载体）在支气管树及肺泡的沉积而起作用的。雾粒直径的大小、吸气流量以及气道的通畅性均可影响雾粒在气道的沉积，从而影响气道反应性。

- 1. 雾粒直径

- 最适宜的雾粒直径为1～5μm，雾粒过小（＜0.5μm）不易在呼吸道停留而随呼气排出，且所携带试剂能力有限（直径为0.5μm的颗粒只有10μm颗粒的 1/8000大小）；而雾粒过大（＞10μm）则被截留在上呼吸道，不能进入支气管树沉积而产生刺激作用。

- 2. 吸气流量

- 吸气流量增加可增加撞击沉积的机会而使雾粒更多地沉积在口咽部及中央气道。慢而深的吸气利于雾粒的重力沉积及扩散沉积，因而使更多的雾粒沉积于外周气道和肺泡。反之，快速呼气因使气道变窄及增加撞击沉积，利于试剂的停留作用。

- 3. 气道的通畅性

- 声门的闭合、气道口径的缩小（如气道痉挛）、气道分泌物对雾粒的截留或阻塞气道等均可影响雾粒在气道内的沉积作用，故气道分泌物较多时应鼓励将其咳出。

- 4. 鼻腔的过滤

- 由于鼻腔的过滤作用，直径＞1μm的颗粒多被过滤而使到达支气管及肺部的试剂量不足。此外，试剂又可直接刺激鼻粘膜而产生副作用。因此，推荐经口雾化吸入，避免经鼻吸入。对于需用面罩吸入（如年老、体弱、年幼病者）应同时夹鼻。理想的雾化呼吸方式为：经口从残气量位缓慢吸气至肺总量位（流量＜1L/s）, 吸气末摒气（5～10秒），然后快速呼气。此方式适用于定量气雾吸入。连续潮气呼吸病人多采用自然平静呼吸方式。

（四）受试者准备

测试前受试者应在实验室休息至少15分钟。应详细了解受试者的病史、是否曾经做过激发试验及其结果，是否有严重的气道痉挛发生、并做体格检查，排除所有激发试验的禁忌症。对于复查的病人，重复试验应选择每天相同的时间进行，以减少生物钟的影响。有些因素或试剂会影响气道的舒缩功能和气道炎症，从而影响气道反应性，导致试验出现假阳性或假阴性，因此需要在试验前停用这些药物或避免这些因素（见表4）。

表4  支气管激发试验影响因素及其停用时间

| 影响因素 | 停用时间（h） |
| --- | --- |
| 支气管扩张药 |  |
| 吸入型 短效（如：沙丁胺醇、特布他林） | 4～6 |
| 中效（如：异丙托溴胺） | 8 |
| 长效（如：沙美特罗、福莫特罗、噻托溴胺） | 24 |
| 口服型 短效（如：氨茶碱） | 8 |
| 长效（如：缓释茶碱或长效b2受体兴奋剂） | 24～48 |
| 糖皮质激素 |  |
| 吸入型（如：布地奈德、氟替卡松、丙酸倍氯米松） | 12～24 |
| 口服型（如：泼尼松、甲泼尼龙） | 48 |
| 抗过敏药及白细胞三烯拮抗剂 |  |
| 抗组织胺药（如：氯雷他定、扑尔敏、赛庚啶、酮替芬） | 48 |
| 肥大细胞膜稳定药（如：色甘酸钠） | 8 |
| 白细胞三烯受体拮抗剂（如：孟鲁司特） | 24 |
| 其他 |  |
| 食物（如：茶、咖啡、可口可乐饮料、巧克力） | 6 |
| 剧烈运动、冷空气吸入 | 2 |

四、常用方法

（一）手捏式雾化吸入法

钟南山等[33]曾报道了手捏式激发试验，该法依据射流雾化原理，以手捏加压驱动雾化器产生雾液。每喷平均释雾量为0.0030±0.0005ml，70％～80％雾粒直径＜5μm。共需要5个手捏式雾化器，分别加入生理盐水（0.9%NaCl）和4个不同浓度（3.125mg/ml、6.25mg/ml、25mg/ml、50mg/ml）的组胺或乙酰甲胆碱（见表5）。测试时首先让受试者张口，上下齿距约为2～3cm，然后嘱受试者努力深呼气至残气量（RV）位，操作者手持直立的雾化器，开口置于受试者唇外1cm处，对准口内，嘱受试者深缓吸气至肺总量（TLC）位（约2秒），在吸气开始后操作者同步用手挤捏雾化器的橡皮球，使试剂喷出。为缩短激发试验时间，可根据具体情况选用下列方法：①对于高度怀疑或确诊为哮喘病者，按2倍递增（常规程序）吸入激发试剂；②对于基础通气功能正常的疑似哮喘病人，其剂量可按4倍递增（简化程序），但当FEV1比基础下降超过10%时，即转回2倍递增法。

表5  手捏式雾化吸入法试剂顺序和剂量

| 顺序 | 常规程序（2倍递增） |  | 简化程序（4倍递增） |  | 累计剂量（μmol） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 | 喷药次数 | 浓度 | 喷药次数 | 组胺 | 乙酰甲胆碱 |
| 1 | 3.125mg/ml | 1 |  |  | 0.03 | 0.05 |
| 2 | 3.125mg/ml | 1 | 6.25mg/ml | 1 | 0.06 | 0.10 |
| 3 | 6.25mg/ml | 1 |  |  | 0.12 | 0.20 |
| 4 | 6.25mg/ml | 2 | 6.25mg/ml | 3 | 0.24 | 0.40 |
| 5 | 25mg/ml | 1 |  |  | 0.49 | 0.80 |
| 6 | 25mg/ml | 2 | 25mg/ml | 3 | 0.98 | 1.60 |
| 7 | 25mg/ml | 4 |  |  | 1.96 | 3.20 |
| 8 | 50mg/ml | 4 | 50mg/ml | 6 | 3.91 | 6.40 |
| 9 | 50mg/ml | 8 | 50mg/ml | 8 | 7.80 | 12.80 |

（二）定量雾化吸入法[34]

定量雾化吸入法采用高压气源式射流雾化器。雾化器的质量应达到要求，雾化颗粒的直径大小应＜5μm。因气源的压力与流速影响雾化器的释雾量，从而影响吸入试剂的浓度，因此每种新的雾化器或压缩气源在使用前都应校对释雾量，并因应不同的释雾量设计不同的给药方案（见表6、7）。测试时让受试者要含紧连接定量雾化吸入装置的咬嘴，用口作深慢呼吸。部分吸入装置在受试者吸气时即可自动触发仪器而喷出试剂，每喷的持续时间均可设定，每一浓度的给药次数也可预设，通过计算机可自动计算受试者吸入试剂的总剂量。

表6  按照0.16ml/min功率设计的组胺支气管激发试验（方案一）

| 浓度 | 释雾量（ml/min） | 持续时间（s） | 次数（次） | 剂量（mg） | 累积剂量（mg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.9%NaCl | 0.16 | 0.6000 | 5 |  |  |
| 25mg/ml | 0.16 | 0.3900 | 3 | 0.078 | 0.078 |
| 25mg/ml | 0.16 | 0.6025 | 6 | 0.241 | 0.319 |
| 50mg/ml | 0.16 | 0.8925 | 8 | 0.952 | 1.271 |
| 50mg/ml | 0.16 | 0.7900 | 12 | 1.264 | 2.535 |

表7  按照0.9ml/min功率设计的乙酰甲胆碱支气管激发试验（方案二）

| 浓度 | 释雾量（ml/min） | 持续时间（s） | 次数（次） | 剂量（mg） | 累积剂量（mg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.9%NaCl | 0.9 | 0.6000 | 5 |  |  |
| 6.25mg/ml | 0.9 | 0.4333 | 2 | 0.078 | 0.078 |
| 25mg/ml | 0.9 | 0.312 | 2 | 0.234 | 0.312 |
| 25mg/ml | 0.9 | 0.5008 | 5 | 0.939 | 1.251 |
| 50mg/ml | 0.9 | 0.4117 | 4 | 1.253 | 2.504 |

（三）Cockcroft测定法（潮气吸入法）[7]

采用射流雾化器持续产生雾液，用压缩气源与雾化器连接，释雾量可通过气体流量进行调节，一般要求为0.13ml/min±10%。让受试者用口含住接口器，小儿和老人等配合欠佳的受试者必要时可用面罩，但需注意对局部如鼻子的刺激和用药量的改变。开始雾化时，嘱受试者平静、均匀地潮气呼吸，雾化器需直立，否则影响释雾量。吸入试剂浓度为0.03 mg/ml、0.06 mg/ml、0.125 mg/ml、0.25 mg/ml、0.5 mg/ml、1mg/ml、2mg/ml、4mg/ml、8mg/ml、16 mg/ml、32mg/ml，每次潮气呼吸吸入2分钟，吸入后分别在30秒和90秒测定肺功能1次，取FEV1高值；间隔5分钟后吸入下一浓度，2倍递增，直至FEV1较基础值下降≥20%，或达到最高浓度，终止试验。对于基础通气功能正常的非哮喘病人，可适当简化程序，从较高浓度开始，或按4倍递增。

（四）滝岛任法（强迫振荡连续描记呼吸阻力法）[35-38]

根据日本东京医科大学提供的试验流程，采用Chest公司生产的Astrograph气道反应测定仪连续潮气吸入乙酰甲胆碱溶液，同时采用强迫振动技术连续测定呼吸阻抗[39-42]（包括胸廓、肺弹性阻力及气道的粘性阻力等）。乙酰甲胆碱10个递增的浓度为49μg/ml、98μg/ml、195μg/ml、390μg/ml、781μg/ml、1563μg/ml、3125μg/ml、6250μg/ml、12500μg/ml、25000μg/ml。第1个雾化器中是2ml生理盐水溶液；第2到第11个雾化器为乙酰甲胆碱溶液，每种浓度各一个；第12雾化器为支气管舒张剂。每一浓度的吸入时间为1分钟，然后自动转入下一个浓度继续吸入，直至呼吸阻力升高2倍左右或吸至最高浓度时停止。观察指标主要包括：基础呼吸阻力（Rrs cont）或其倒数基础传导率（Grs cont）、最小诱发累积剂量（反应阈值 Dmin）、传导率下降斜率（SGrs）、SGrs/Grs cont和PD35。结果判定通过反应阈值（Dmin）判断：＜1 ：绝对哮喘；＜（3-6）：强阳性，可能是哮喘（遗传性哮喘，儿童期有过哮喘，随咳嗽而变化的哮喘）；＜（7-8）：阳性，可能是肺气肿，吸烟者，后炎症咳嗽等；＞10：弱阳性，气道高反应。此法不受吸气动作的干扰，快速、安全测定剂量-反应曲线，同时检查气道敏感性和气道反应性，但吸入试剂浓度连续递增，累积剂量概念不易与其他方法的剂量比较，肺功能判断指标及阈值也与常规方法不同，且设备价格昂贵。

五、试验流程

（一）测定基础肺功能

肺功能常用指标包括FEV1、呼气峰值流量（PEF）和比气道传导率（sGaw）等，以FEV1最常用。受试者休息15 min后取坐位，夹鼻，按用力肺活量质量控制标准测定FEV1，至少测定3次，最佳2次之间差异＜150 ml，取高值作为基础值。

（二）吸入生理盐水再测定肺功能

一方面，让患者认识吸入激发试剂的过程，减轻其心理负担，熟悉吸入方法，增加吸入过程的协从性；另一方面，观察稀释液生理盐水是否对肺通气功能有所影响，作为以后吸入激发物的对照。若吸入生理盐水后FEV1下降＞10%，则其本身即可增加气道反应性，或患者经数次深吸气诱发气道痉挛，其气道反应性较高，此时试验不宜继续进行，或采用最低浓度（剂量）的激发物作起始激发，但需严密观察，谨慎进行，同时在试验报告中注明。

（三）吸入激发试剂

从低浓度（剂量）开始，按不同方法吸入激发试剂，吸入后再测定肺功能，直至FEV1较基础值下降≥20％，或出现明显的不适及临床症状，或吸入最高浓度（剂量）为止。对基础肺功能正常，无喘息病史的受试者，可适当从较高浓度（剂量）开始，或采用4倍递增的方式吸入激发试剂，但当FEV1较基础值下降≥10%时，应恢复为原2倍递增方式继续吸入。

（四）吸入支气管舒张剂

若激发试验阳性且伴明显气促、喘息，应给予支气管舒张剂吸入以缓解患者症状[43]，经过10～20 min肺功能指标恢复后终止试验。

六、质量控制与注意事项

为使同一受试者前后两次或不同受试者的试验结果具有可比性，必须对支气管激发试验质量进行严格控制，试验方法应标准化。

试验用的雾化器装置和压缩空气动力源都必须有严格的规定和标准化，因为采用的射流雾化器及其相匹配的压缩气体产生的压力、流量、雾粒的大小及雾化量等都对检查结果有明显的影响。此外，对雾化器所产生的雾粒的大小及其分布等应有统一的规定。雾化器释放的颗粒直径以1～5 m最理想。

平时要注意激发剂的调配和保存，过期的一定要去掉，否则会严重影响检查结果。在给予激发试剂时，应注意观察受试者吸入激发剂是否恰当和充分，若吸气深度不足、时间过短或与释雾不同步，都会影响试验效果。最后，不同的激发试剂均有不同的起效和达峰时间，因此应根据不同试剂的不同特性而制定不同的检测时间。例如，用组织胺或乙酰甲胆碱进行激发试验时，一般在给药后1～2 min测定肺功能。

七、结果判断与报告规范

尽管肺功能测试指标众多，但FEV1仍是目前最主要和常用的判断指标。如不能测试FEV1，则PEF、sGaw或总气道阻力（R5）、响应频率（Fres）等指标也可用于判断气道反应性。

（一）定性判断

1. 支气管激发试验阳性：在试验过程中，当FEV1、PEF较基础值下降≥20%，或sGaw下降≥35%、R5增加≥40%、Fres上升≥35%时，可判断为激发试验阳性，即气道反应性增高[44-46]。

2. 激发试验阴性：如果吸入最大浓度激发剂后，以上指标仍未达上述标准，则为气道反应性正常，激发试验阴性。

无论激发试验结果阴性或阳性，均应排除药物、年龄、性别、季节、气候及昼夜变化等影响气道反应性的因素。对于结果可疑者（如FEV1下降15%～20%，无气促喘息发作），可预约2～3周后复查，必要时2个月后复查。

（二）定量判断

1. 判断指标：累积激发剂量（PD）或累积激发浓度（PC）常可用于定量判断气道反应性。如PD20-FEV1是指使FEV1较基线下降20%时累积吸入刺激物的剂量，PC20-FEV1是使FEV1较基线下降20%的累积激发浓度。由于吸入刺激物的剂量（或浓度）呈几何级递增，故以对数/反对数模型计算（图1）。

D1=使FEV1下降20%前的累积剂量或浓度；D2=使FEV1下降20%后的累积剂量或浓度；R1=D1剂量或浓度下的FEV1改变率（%）；R2=D2剂量或浓度下的FEV1改变率（%）；D=使FEV1下降20%的累积剂量或浓度，即PD20或PC20

图1  计算累计激发剂量或浓度原理示意图

2. 气道反应性增高程度分级：依据PD20-FEV1或PC20-FEV1可对AHR的严重程度进行分级（表8）。

表8  气道高反应性分级

| 分级 | 组胺 | 乙酰甲胆碱 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PD20-FEV1 [mol（mg）] | PD20-FEV1 [mol（mg）] | PC20-FEV1 （mg/ml） |
| 重度 | ＜0.1 （0.03） | ＜0.17 （0.033） | ＜0.1 |
| 中度 | 0.1～0.8 （0.03～0.25） | 0.18～1.4 （0.034～0.272） | 0.1～4.0 |
| 轻度 | 0.9～3.2 （0.29～1.03） | 1.5～5.4 （0.284～1.115） | 4.0～16 |
| 可疑或极轻度 | 3.3～7.8 （1.07～2.535） | 5.5～12.8 （1.126～2.504） |  |
| 正常 | ＞7.8 （＞2.535） | ＞12.8 （＞2.504） | ＞16 |

（三）结果判断与报告规范

支气管激发试验报告应包括测试方法、吸入试剂、累积剂量（或浓度）、呼吸功能指标、改变值、并发症状、激发浓度（剂量）及结果判断等。特异性激发试验还需报告抗原反应特征（速发型，迟发型）等。例如，手捏式深吸气法累积吸入组胺0.7 mol，FEV1下降29%，伴胸闷、咳嗽，听诊闻双肺喘鸣音，吸入支气管舒张剂沙丁胺醇400 g经过10 min后FEV1回复至基线。 PD20-FEV1=0.58 mol，支气管组胺激发试验阳性（中度AHR）。

八、阴性结果的判别及处理

若达到最大累积激发剂量或最高累积激发浓度后，肺功能指标仍达不到激发试验的阳性标准，则支气管激发试验阴性。支气管激发试验阴性，需考虑以下可能原因：

1. 曾使用2-肾上腺素受体激动剂、儿茶酚胺、抗胆碱能药、抗组胺药、茶碱类药物、糖皮质激素等降低气道反应性的药物且停药时间不足。

2. 雾化装置的压力、流量、雾粒的大小及雾化量等指标未能达到质量控制标准。

3. 用手捏式简易方法时，操作者未能充分捏满橡皮球，使受试者吸入雾化液量不足。

4. 受试者配合不佳，吸气与雾化给药不同步，因而未能完全吸入激发剂。

5. 激发剂过期或未作低温避光保存导致有效成分分解。

6. 一部分运动型哮喘患者可能对组织胺、乙酰甲胆碱等吸入性支气管激发试验不敏感，需通过运动激发才能诱导出来。

7. 对于当前无症状的患者，可能空气源性过敏原暴露的季节已过

8. 一小部分仅对单一的抗原或化学致敏剂有反应的职业性哮喘的患者可能只在用特定过敏原才能激发出反应

9. 气道不存在高反应性，作此结论应排除上述8点因素。

支气管激发试验阴性者可考虑排除哮喘，但阳性者并不一定就是哮喘。许多其它疾病，如变应性鼻炎、慢性支气管炎、病毒性上呼吸道感染、过敏性肺泡炎、热带嗜酸细胞增多症、肺囊性纤维化、结节病、支气管扩张、急性呼吸窘迫综合征、心肺移植术后、左心衰竭，以及长期吸烟、接触臭氧等也可能出现气道高反应性，表现为支气管激发试验阳性，但阳性时吸入激发试剂的剂量或浓度较高，而哮喘患者则较低，且激发阳性时会出现明显的喘息、胸闷等症状。

九、安全措施

尽管检查中危急重症的发生率很低，但是仍应引起医护人员的重视，做好安全防范措施[47]，应有具备执业医师资质的医师在场，检查前需详细了解病史，掌握检查的禁忌症，签署知情同意书，以避免或减少不良事件的发生。肺功能室的地点最好设在易于抢救病人的地方，配备相关的监护设备、急救物品和吸氧装置。检查人员在操作过程中应对受试者进行严密的观察，对可能发生的危险备有应急预案。

为提高激发试验的安全性，在基线测定后，应先给予生理盐水吸入，而激发物刺激的强度则应从低开始，逐渐增加；一般当给予刺激后机体反应达到一定的强度（如肺功能指标FEV1较基础值下降20％或以上）即应及时终止激发试验，而无需达到反应最大值；激发试验过程中除观察肺功能指标的改变外，还应密切观察受试者的反应，如有无出现咳嗽、喘息、呼吸困难以及其配合检查的程度等；激发后应及时给予支气管舒张剂（如2-肾上腺素受体激动剂）吸入，可以采用储物罐保证患者在呼吸困难时仍能吸入适量的药物，以便快速扩张已收缩的支气管。若受试者出现哮喘大发作，应及时按照哮喘急性发作抢救流程进行处理（见图2）。

组胺吸入支气管激发试验：只适用于 FEV1≥70%正常预计值病人（特殊情况下可放宽至FEV1≥60%正常预计值）

支气管哮喘急性发作：FEV1＜80%个人基础值，或伴有剧烈咳嗽、呼吸困难、喘息、胸闷、三凹征等

吸入速效2-肾上腺素受体激动剂（定量气雾剂+储雾罐）2－4喷

10分钟后重新评估：等待过程应准备好吸氧装置、血氧饱和度监测仪、氧动雾化吸入装置及相应药物：如沙丁胺醇、博利康尼、爱全乐、可必特等雾化溶液

反应好：

症状明显改善或消失

FEV1≥80%个人基础值

由肺功能室人员护送到呼吸科门诊，交与门诊医生进一步处理

反应不完全：

FEV1为60%－80%个人基础值

氧动雾化吸入沙丁胺醇、博利康尼、爱喘乐、可比特等雾化溶液，并监测血氧饱和度

反应良好

FEV1＞70%个人基础值

血氧饱和度＞90%（儿童95%）

反应不良

FEV1＜70%个人基础值

血氧饱和度无改善

氧动雾化吸入沙丁胺醇、博利康尼、爱喘乐、可比特等雾化溶液

吸氧并紧急联系病房二值医生进一步处理，考虑住院治疗

反应差：

FEV1＜60%个人基础值

氧动雾化吸入沙丁胺醇、博利康尼、爱喘乐、可比特等雾化溶液，可每20分钟1次，连用3次，并监测血氧饱和度、吸氧

紧急联系病房二值医生进一步处理，考虑住院治疗，做好收住监护病房准备

观察稳定15分钟后，嘱病人到门诊进一步诊治

图2  支气管激发试验诱发支气管哮喘急性发作的处理流程

十、激发试验以外的选择

对于某些不适宜或没有条件作激发试验的受试者，以及怀疑某些激发试验呈假阴性的患者，可采用以下方法了解其气道反应性。

1. 让病人在其工作或生活环境等激发场所至出现症状时尽快到医院测试肺功能，若肺功能下降达到诊断标准则有意义。

2. 让病人自我监测（用简易肺功能仪或呼气峰值流量仪）。计算其每天（可为昼夜2次、或每天6：00、12：00、18：00、24：00四次）、每周、或发病前后的肺功能变化率，若FEV1或PEF值的变异＞20%，说明病人的气道变化较为敏感，存在气道高反应性。

十一、临床应用

组胺或乙酰甲胆碱支气管激发试验的最大意义在于除外哮喘的诊断；同时也有助于支气管哮喘的诊断及鉴别诊断；此外，亦用于对支气管哮喘患者病情严重度的判断和治疗效果的分析；并可用于对气道疾病发病机制的研究。对于可能存在的假阴性，可以采取间接刺激的方法，如根据具体情况选用腺苷或运动激发等方式进行激发试验。

典型的支气管哮喘在排除可能相关的其他肺部疾病后，根据病史、体征比较容易得出诊断。但对于轻度支气管哮喘、咳嗽变异型哮喘或患有变应性鼻炎而哮喘处于潜伏期的患者，AHR可能是唯一的临床特征和诊断依据，AHR的早期发现对于支气管哮喘的预防和早期治疗具有重要的指导作用[48-49]。

对于有职业刺激原反复接触史且怀疑在接触刺激原后诱发气道痉挛的患者，采用特异性支气管激发试验以鉴别该刺激物是否真的会诱发支气管收缩，这对于职业性哮喘的诊断及防治有重要意义。

但有个别患者的AHR与其近期哮喘的严重程度并不完全一致，而且AHR也可见于慢性支气管炎和吸烟者等；6％～8％无哮喘症状的儿童可有AHR，3％正常成人可有AHR。有哮喘病史的患者，AHR可持续存在，虽然其AHR程度可能较轻。所以，近期哮喘症状结合AHR才是支气管哮喘诊断的最有力根据。

参考文献

- FitzGerald M, Bateman ED, Boulet LP, et al. Global Initiative for Asthma (GINA). Global strategy for asthma management and prevention. Updated 2012. Available at http://www.ginasthma.org/local/uploads/files/GINA_Report_March13.pdf, Last searched on 7th Feb, 2014.

- 中华医学会呼吸病学分会哮喘学组. 支气管哮喘防治指南（支气管哮喘的定义、诊断、治疗和管理方案）. 中华结核和呼吸杂志, 2008, 31(3): 177-185.

- 中华医学会呼吸病学分会哮喘学组. 咳嗽的诊断与治疗指南（2009版）. 中华结核和呼吸杂志, 2009, 32(6): 407-413.

- Chai H, Farr RS, Froehlich LA, et al. Standardization of bronchial inhalation challenge procedures. J Allergy Clin Immunol, 1975, 56: 323-327.

- Takishima T, Hida W, Suzuki S, et al. Direct-writing recorder of the dose-response curves of the airway to methacholine. Chest, 1981, 80: 9-15.

- Juniper EF, Cockcroft DW, Hargreave FE, et al. Histamine and methacholine inhalation test: tidal breathing method - laboratory procedure and standardizatuin. Lund, Sweden, AB Draco, 1994.

- Crapo RO, Casaburi R, Coates AL, et al. Guidelines for methacholine and exercise challenge testing-1999. This official statement of the American Thoracic Society was adopted by the ATS Board of Directors. Am J Respir Crit Care Med, 2000, 161(1): 309-329.

- Sterk PJ, Fabbri LM, Quanjer PhH, et al. Airway responsiveness. Standardized challenge testing with pharmacological, physical and sensitizing stimuli in adults. Report Working Party Standardization of Lung Function Tests. European Community for Steel and Coal. Official position of the European Respiratory Society. Eur Respir J, 1993, 6(16): 53–83.

- Joos GF, O'Connor B, Anderson SD, et al. Indirect airway challenges. ERS Task Force. Eur Respir J, 2003, 21(6): 1050-1068.

- 中华医学会呼吸病学分会. 支气管哮喘防治指南(支气管哮喘的定义、诊断、治疗、疗效判断标准及教育和管理方案). 中华结核和呼吸杂志, 1997, 20(5): 261-267.

- 陈荣昌. 支气管激发试验的临床应用进展. 医师进修杂志, 1997, 02: 14-15.

- 张清玲, 郑劲平. 支气管激发试验的研究进展. 国外医学(呼吸系统分册), 2004, 24(1): 30-33.

- 谢燕清, 郑劲平. 支气管激发试验及舒张试验结果评估. 中国实用内科杂志, 2012, 32(8): 587-590.

- 谢燕清, 郑劲平. 支气管激发试验的技术规范和质量控制. 中华结核和呼吸杂志, 2012, 35(11): 870-872.

- 郑劲平. 间接性支气管激发试验的研究进展. 医师进修杂志, 2005, 28(8): 7-10.

- Guan W, Zheng J, Gao Y, et al. Leukotriene D4 and methacholine bronchial provocation tests for identifying leukotriene-responsiveness subtypes. J Allergy Clin Immunol, 2013 , 131(2): 332-338.

- 关伟杰, 高怡, 郑劲平, 等. 白三烯支气管激发试验及其临床意义. 中华结核和呼吸杂志, 2011, 34(1): 54-56.

- 吴凡, 郑劲平, 高怡, 等. 哮喘患者一磷酸腺苷支气管激发试验的临床应用价值. 中国呼吸与危重监护杂志, 2009, 8(6): 558-564.

- 吴凡, 郑劲平, 高怡, 等. 一磷酸腺苷支气管激发试验的建立. 国际呼吸杂志, 2009, 29(21): 1289-1293.

- 郑劲平, 陈荣昌, 钟南山, 等. 年长儿童的气道反应性测定. 中华儿科杂志, 1994, 32(3): 153-156.

- 王红玉, 郑劲平, 钟南山, 等. 广州市儿童个人过敏原与哮喘症状及气道高反应性的相关性研究. 现代临床医学生物工程学杂志, 2003, 9(3): 171-173.

- NS Zhong, RC Chen, M O-yang, et al. Bronchial hyperresponsiveness in young students of southern China: relation to respiratory symptoms, diagnosed asthma, and risk factors. Thorax, 1990, 45: 860-865.

- 肖晓雄, 邓力, 黄东明, 等. 过敏性鼻炎儿童基础肺功能、气道高反应性测定及临床意义. 中国中西医结合儿科学, 2010, 02(3): 285-287.

- 陈爱欢, 陈荣昌, 李俊梅, 等. 呼气相气道内负压法检测呼气流速受限应用于儿童支气管激发试验的可行性. 国际呼吸杂志, 2008, 28(17):1025-1027.

- 李敏,李兰,宋丽等.气道反应性监测在儿童哮喘治疗中的指导意义[J].临床儿科杂志,2008,26(5):430-432.DOI:10.3969/j.issn.1000-3606.2008.05.020.

- 郑劲平, 李敏然, 安嘉颖, 等. 187例咳喘老年人的气道高反应性测定. 中华老年医学杂志, 2002, 21(2): 96-98.

- 王志虹, 李勇, 黄铁群, 等. 支气管激发试验在慢性咳嗽诊断中的意义. 中国呼吸与危重监护杂志, 2007, 6(4): 245-248.

- 刘晓峰, 孔灵菲. 咳嗽变异型哮喘和典型哮喘患者肺功能比较分析. 中国医科大学学报, 2008, 37(5): 704-705.

- Shen H, Hua W, Wang P, et al. A new phenotype of asthma: chest tightness as the sole presenting manifestation. Ann Allergy Asthma Immunol, 2013, 111(3): 226-227.

- 谢燕清, 赖克方, 黄榕权, 等. 鼻炎患者气道炎症和高反应性特征比较. 中华哮喘杂志（电子版）, 2011, 05(4): 250-255.

- 马瑞琴, 曲百胜, 刘瑞玲, 等. 变应性鼻炎与气道高反应的关系. 临床耳鼻咽喉科杂志, 2000, 14(2): 55-56.

- 郝书亭, 单春光, 马俊义, 等. 变应性鼻炎与气道高反应性之间关系探讨. 河北医科大学学报, 2008, 29(6):898-900.

- 钟南山, 黎艳芬, 张宇光, 等. 一种简易的支气管激发试验. 中华结核和呼吸杂志. 1987, 10: 293-295.

- Taggart SC, Custovic A, Francis HC, et al. Asthmatic bronchial hyperresponsiveness varies with ambient levels of summertime air pollution. Eur Respir J, 1996, 9(6): 1146-1154.

- Fukui Y, Yamaguchi E, Hizawa N, et al. Studies on airway hyperresponsiveness by the Astograph method in asthmatics and young adult non-asthmatic asymptomatics. Japanese J Allerg, 2004, 53(6): 565-574.

- 赵明华, 汗克斯, 杨晓红,等. APSpro气道反应性测定及IOS气道阻力指标的评价. 现代诊断与治疗,2004,02:98-100.

- 刘庆锋, 邱力军, 解力新, 等. Astograph法测定咳嗽变异型哮喘患者的气道高反应. 武警医学, 2006, 17(12): 890-893.

- 王锐英, 杜永成, 许建英, 等. Astograph法与Chai5次吸入法在气道反应性测定中的比较. 中国药物与临床, 2008, 8(6): 499-501.

- 王红玉, 安嘉颖, 罗锭芬, 等. 脉冲振荡法对气道反应性测定的诊断标准初探. 中国医师进修杂志, 2006, 29(1): 39-41.

- 李征征, 邝土光, 黄克武, 等. 脉冲振荡法在支气管激发试验中应用价值的探讨. 首都医科大学学报, 2000, 21(3): 240-241.

- 邱洁萍, 刘锦铭, 杨文兰, 等. 脉冲振荡肺功能在气道反应性测定中的应用. 中华结核和呼吸杂志, 2008, 31(7): 531-532.

- 刘传合, 李硕, 宋欣, 等. 脉冲振荡肺功能支气管舒张试验阳性标准的确定. 中华儿科杂志, 2005, 43(11): 838-842.

- 方年新, 陈正贤, 吴欣, 等. 支气管激发试验后舒张试验在气道高反应性患者中的应用研究. 中国全科医学, 2010, 13(13): 1418-1420.

- 王美琴, 钮善福, 张志凤, 等. 三种不同方法判断乙酰甲胆碱支气管激发试验比较. 复旦学报(医学版), 2001, 28(1): 73-75.

- 倪望, 张宁, 熊盛道, 等. 以PD20-PEF和PD20-FEV1作为气道反应性判定指标的比较分析. 同济医科大学学报, 2001, 03: 227-228, 234.

- 袁玉如, 王佑娟, 杨莉, 等. 应用简易公式计算支气管激发试验两种反应指标及其优缺点比较. 华西医科大学学报, 2000, 31(1): 86-87, 97.

- 袁玉如. 确保支气管激发试验安全的要点. 四川大学学报(医学版), 2003, 34(3): 602.

- 高怡, 安嘉颖, 虞欣欣, 等. 支气管哮喘患者气道反应性与可逆性连续测定的临床意义. 中华哮喘杂志（电子版）, 2008, 2(3): 179-182.

- 朱蕾, 刘又宁, 于润江, 主编. 气道反应性及其测定. 临床肺功能, 人民卫生出版社, 2004: 254-262.