|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **体外前列腺电容热疗机** | | |
| **一** | **总体要求** |  |
| ★1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页 | 具备 |
| ★3 | 提供医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 提供近三年的销售业绩 | 具备 |
| 5 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 6 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1台 |
| **二** | **技术要求** |  |
| 1 | 治疗温度：≥36℃-43℃连续可调 | 具备 |
| 2 | 治疗时间：≥0-180min连续可调 | 具备 |
| #3 | 透热深度：≥ 25cm | 具备 |
| 4 | 治疗温度、功率实时监控，高温警示，自动降压降温功能 | 具备 |
| 5 | 操作界面实时显示功率、治疗温度和治疗时间 | 具备 |
| 6 | 变压器： “R”型变压器 | 具备 |
| 7 | 采用军工级FU-81功率放大管，无限制运行，无治疗盲区 | 具备 |
| 8 | 专用电动治疗床：高分子聚合材料 | 具备 |
| 9 | 电动治疗臂，极板行程≥180mm，极板直径210mm | 具备 |
| 10 | 接地要求：单独接地，接地电阻≤2欧 | 具备 |
| 11 | 治疗床：床长2.2m；移动距离≥0.75m | 具备 |
| 12 | 提供详细配置清单（含名称、规格、型号、单价） | 具备 |
| **三** | **技术及售后服务** |  |
| ★1 | 整机质保期≥3年（提供厂家保修承诺），在质保期内每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作 | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 | 具备 |
| 3 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| ★4 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内提供备用设备，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 5 | 到货时间：合同签订后30日内 | 具备 |